## Sheet1
| díly: 3 | odpor: 20 | nádoba: 54 |  |  |  |  | díly: 1 | odpor: 5 | nádoba: 54 |  |  |  |  | díly: 2 | odpor: 20 | nádoba: 35 |  |  |  |  | díly: 1 | odpor: 20 | nádoba: 35
| měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | varianta | počet dílu | průtočný odpor | nádoba
| 1 | 3.16 | -0.02 | 5.43 | 18.69 | 0.58 | 0.98 | 1 | 2.27 | 0.26 | n/a | 18.69 | 0.74 | 0.98 | 1 | 3.81 | -0.18 | 9.8 | 18.69 | 0.6 | 0.97 | 1 | 3.32 | -0.05 | 6.01 | 18.69 | 0.55 | 0.96 | 1 | 3 | 20 | 54
| 2 | 2.64 | 0.41 | n/a | 18.69 | 0.73 | 0.97 | 2 | 2.46 | 0.16 | n/a | 18.69 | 0.71 | 0.98 | 2 | 3.96 | -0.17 | 6.7 | 18.69 | 0.61 | 0.97 | 2 | 3.32 | -0.04 | 12.54 | 18.69 | 0.55 | 0.97 | 2 | 3 | 5 | 54
| 3 | 2.34 | 0.35 | n/a | 18.69 | 0.73 | 0.98 | 3 | 2.77 | 0.2 | n/a | 18.69 | 0.71 | 0.97 | 3 | 3.65 | 0.08 | n/a | 18.69 | 0.64 | 0.97 | 3 | 3.36 | 0.02 | n/a | 18.69 | 0.55 | 0.96 | 3 | 3 | 50 | 54
[29 empty] | 4 | 2 | 50 | 54
[29 empty] | 5 | 1 | 20 | 54
| díly: 3 | odpor: 5 | nádoba: 54 |  |  |  |  | díly: 2 | odpor: 20 | nádoba: 54 |  |  |  |  | díly: 3 | odpor: 20 | nádoba: 35 | [11 empty] | 6 | 1 | 5 | 54
[29 empty] | 7 | 2 | 20 | 54
| měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | díly: 1 | odpor: 50 | nádoba: 35 |  |  |  |  | 8 | 2 | 20 | 35
| 1 | 2.37 | 0.31 | n/a | 18.69 | 0.72 | 0.98 | 1 | 3.11 | -0.01 | 12.18 | 18.69 | 0.51 | 0.98 | 1 | 3.76 | -0.24 | 8.84 | 18.69 | 0.63 | 0.98 | [7 empty] | 9 | 2 | 50 | 35
| 2 | 3.1 | 0.01 | n/a | 18.69 | 0.51 | 0.99 | 2 | 3.27 | -0.11 | 7.93 | 18.69 | 0.45 | 0.97 | 2 | 3.71 | 0.09 | n/a | 18.69 | 0.56 | 0.96 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | 10 | 2 | 5 | 35
| 3 | 3.1 | 0.08 | n/a | 18.69 | 0.47 | 0.99 | 3 | 3.11 | -0.03 | 6.57 | 18.69 | 0.52 | 0.97 | 3 | 3.71 | -0.12 | 9.21 | 18.69 | 0.6 | 0.97 | 1 | 2.55 | 0.01 | n/a | 18.69 | 0.25 | 1 | 11 | 2 | 20 | 35
[22 empty] | 2 | 2.55 | 0.1 | n/a | 18.69 | 0.25 | 0.99 | 12 | 3 | 20 | 35
[22 empty] | 3 | 2.6 | 0.08 | n/a | 18.69 | 0.23 | 0.99 | 13 | 3 | 5 | 35
[29 empty] | 14 | 2 | 5 | 35
| díly: 3 | odpor: 50 | nádoba: 54 |  |  |  |  | díly: 2 | odpor: 20 | nádoba: 35 |  |  |  |  | díly: 3 | odpor: 5 | nádoba: 35 | [11 empty] | 15 | 1 | 5 | 35
[29 empty] | 16 | 1 | 20 | 35
| měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | díly: 1 | odpor: 50 | nádoba: 54 |  |  |  |  | 17 | 1 | 50 | 35
| 1 | 2.47 | 0.06 | n/a | 18.69 | 0.23 | 1 | 1 | 3.64 | 0.01 | n/a | 18.69 | 0.63 | 0.98 | 1 | 2.96 | 0.16 | n/a | 18.69 | 0.31 | 0.99 | [7 empty] | 18 | 1 | 50 | 54
| 2 | 2.44 | 0.03 | n/a | 18.69 | 0.22 | 1 | 2 | 3.75 | -0.16 | 7.5 | 18.69 | 0.59 | 0.97 | 2 | 2.84 | -0.02 | 12.78 | 18.69 | 0.28 | 0.99 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | 19 | 2 | 5 | 54
| 3 | 2.45 | 0.06 | n/a | 18.69 | 0.24 | 1 | 3 | 3.59 | 0.08 | n/a | 18.69 | 0.58 | 0.97 | 3 | 2.79 | 0.07 | n/a | 18.69 | 0.29 | 0.99 | 1 | 2.58 | 0.13 | n/a | 18.69 | 0.24 | 1
[22 empty] | 2 | 2.59 | 0.14 | n/a | 18.69 | 0.21 | 1
[22 empty] | 3 | 2.64 | 0.13 | n/a | 18.69 | 0.22 | 1
| díly: 2 | odpor: 50 | nádoba: 54 |  |  |  |  | díly: 2 | odpor: 50 | nádoba: 35 |  |  |  |  | díly: 2 | odpor: 5 | nádoba: 35
| měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | díly: 2 | odpor: 5 | nádoba: 54
| 1 | 2.47 | 0.1 | n/a | 18.69 | 0.27 | 1 | 1 | 2.94 | 0.04 | n/a | 18.69 | 0.32 | 1 | 1 | 2.24 | 0.06 | n/a | 18.69 | 0.74 | 0.97
| 2 | 2.42 | 0 | n/a | 18.69 | 0.24 | 1 | 2 | 2.93 | 0.03 | n/a | 18.69 | 0.31 | 1 | 2 | 2.61 | 0.01 | n/a | 18.69 | 0.74 | 0.97 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5
| 3 | 2.44 | 0.1 | n/a | 18.69 | 0.22 | 1 | 3 | 2.88 | 0.12 | n/a | 18.69 | 0.27 | 1 | 3 | 2.45 | 0.04 | n/a | 18.69 | 0.75 | 0.95 | 1 | 2.47 | 0.18 | n/a | 18.69 | 0.69 | 0.97
[22 empty] | 2 | 2.29 | 0.24 | n/a | 18.69 | 0.73 | 0.98
[22 empty] | 3 | 2.72 | 0.28 | n/a | 18.69 | 0.72 | 0.97
| díly: 1 | odpor: 20 | nádoba: 54 |  |  |  |  | díly: 2 | odpor: 5 | nádoba: 35 |  |  |  |  | díly: 1 | odpor: 5 | nádoba: 35
| měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5 | měření | R5 (cm H20.s/L) | X5 (cm H20.s/L) | Fres[Hz] | reference | VT[L] | COH5
| 1 | 3.24 | 0.04 | n/a | 18.69 | 0.53 | 0.99 | 1 | 2.19 | 0.04 | n/a | 18.69 | 0.75 | 0.97 | 1 | 2.11 | -0.02 | 5.36 | 18.69 | 0.72 | 0.97
| 2 | 3.15 | 0.02 | n/a | 18.69 | 0.57 | 0.98 | 2 | 2.39 | -0.05 | 5.54 | 18.69 | 0.76 | 0.97 | 2 | 2.19 | -0.06 | 5.77 | 18.69 | 0.69 | 0.97
| 3 | 3.17 | 0.06 | n/a | 18.69 | 0.54 | 0.99 | 3 | 2.25 | 0 | n/a | 18.69 | 0.75 | 0.97 | 3 | 2.23 | -0.14 | 6.52 | 18.69 | 0.73 | 0.98
delka 3, nadoba 54
měření 1 - R | 2.37 | 5 | 3.16 | 20 | 2.47 | 50
měření 2 - R | 3.1 | 5 | 2.64 | 20 | 2.44 | 50
měření 3 - R | 3.1 | 5 | 2.34 | 20 | 2.45 | 50
měření 1 - X | 0.31 | 5 | -0.02 | 20 | 0.06 | 50
měření 2 - X | 0.01 | 5 | 0.41 | 20 | 0.03 | 50
měření 3 - X | 0.08 | 5 | 0.35 | 20 | 0.06 | 50
odpor 5, nadoba 54
měření 1 - R | 2.27 | 20 | 2.47 | 40 | 2.37 | 60
měření 2 - R | 2.46 | 20 | 2.29 | 40 | 3.1 | 60
měření 3 - R | 2.77 | 20 | 2.72 | 40 | 3.1 | 60
měření 1 - X | 0.26 | 20 | 0.18 | 40 | 0.06 | 60
měření 2 - X | 0.16 | 20 | 0.24 | 40 | 0.03 | 60
měření 3 - X | 0.2 | 20 | 0.28 | 40 | 0.06 | 60
odpor 5, delka 3
měření 1 - R | 2.37 | 54 | 2.96 | 35
měření 2 - R | 3.1 | 54 | 2.84 | 35
měření 3 - R | 3.1 | 54 | 2.79 | 35
měření 1 - X | 0.31 | 54 | 0.16 | 35
měření 2 - X | 0.01 | 54 | -0.02 | 35
měření 3 - X | 0.08 | 54 | 0.07 | 35
odpor 5, delka 2
měření 1 - R | 2.47 | 54 | 2.19 | 35
měření 2 - R | 2.29 | 54 | 2.39 | 35
měření 3 - R | 2.72 | 54 | 2.25 | 35
měření 1 - X | 0.18 | 54 | 0.04 | 35
měření 2 - X | 0.24 | 54 | -0.05 | 35
měření 3 - X | 0.28 | 54 | 0 | 35
odpor 5, delka 1
měření 1 - R | 2.27 | 54 | 2.11 | 35
měření 2 - R | 2.46 | 54 | 2.19 | 35
měření 3 - R | 2.77 | 54 | 2.23 | 35
měření 1 - X | 0.26 | 54 | -0.02 | 35
měření 2 - X | 0.16 | 54 | -0.06 | 35
měření 3 - X | 0.2 | 54 | -0.14 | 35
odpor 20, delka 3
měření 1 - R | 3.16 | 54 | 3.76 | 35
měření 2 - R | 2.64 | 54 | 3.71 | 35
měření 3 - R | 2.34 | 54 | 3.71 | 35
měření 1 - X | -0.02 | 54 | -0.24 | 35
měření 2 - X | 0.41 | 54 | 0.09 | 35
měření 3 - X | 0.35 | 54 | -0.12 | 35
odpor 20, delka 2
měření 1 - R | 3.11 | 54 | 3.64 | 35
měření 2 - R | 3.27 | 54 | 3.75 | 35
měření 3 - R | 3.11 | 54 | 3.59 | 35
měření 1 - X | -0.01 | 54 | 0.01 | 35
měření 2 - X | -0.11 | 54 | -0.16 | 35
měření 3 - X | -0.03 | 54 | 0.08 | 35
odpor 20, delka 1
měření 1 - R | 3.24 | 54 | 3.32 | 35
měření 2 - R | 3.15 | 54 | 3.32 | 35
měření 3 - R | 3.17 | 54 | 3.36 | 35
měření 1 - X | 0.04 | 54 | -0.05 | 35
měření 2 - X | 0.02 | 54 | -0.04 | 35
měření 3 - X | 0.06 | 54 | 0.02 | 35
odpor 50, delka 3
měření 1 - R | 2.47 | 54 |  | 35
měření 2 - R | 2.44 | 54 |  | 35
měření 3 - R | 2.45 | 54 |  | 35
měření 1 - X | 0.06 | 54 |  | 35
měření 2 - X | 0.03 | 54 |  | 35
měření 3 - X | 0.06 | 54 |  | 35
odpor 50, delka 2
měření 1 - R | 2.47 | 54 | 2.94 | 35
měření 2 - R | 2.42 | 54 | 2.93 | 35
měření 3 - R | 2.44 | 54 | 2.88 | 35
měření 1 - X | 0.1 | 54 | 0.04 | 35
měření 2 - X | 0 | 54 | 0.03 | 35
měření 3 - X | 0.1 | 54 | 0.12 | 35
odpor 50, delka 1
měření 1 - R | 2.58 | 54 | 2.55 | 35
měření 2 - R | 2.59 | 54 | 2.55 | 35
měření 3 - R | 2.64 | 54 | 2.6 | 35
měření 1 - X | 0.13 | 54 | 0.01 | 35
měření 2 - X | 0.14 | 54 | 0.1 | 35
měření 3 - X | 0.13 | 54 | 0.08 | 35
delka 3, nadoba 35
měření 1 - R | 2.96 | 5 | 3.76 | 20 |  | 50
měření 2 - R | 2.84 | 5 | 3.71 | 20 |  | 50
měření 3 - R | 2.79 | 5 | 3.71 | 20 |  | 50
měření 1 - X | 0.16 | 5 | -0.24 | 20 |  | 50
měření 2 - X | -0.02 | 5 | 0.09 | 20 |  | 50
měření 3 - X | 0.07 | 5 | -0.12 | 20 |  | 50
delka 2, naboba 54
měření 1 - R | 2.47 | 5 | 3.11 | 20 | 2.47 | 50
měření 2 - R | 2.29 | 5 | 3.27 | 20 | 2.42 | 50
měření 3 - R | 2.72 | 5 | 3.11 | 20 | 2.44 | 50
měření 1 - X | 0.18 | 5 | -0.01 | 20 | 0.1 | 50
měření 2 - X | 0.24 | 5 | -0.11 | 20 | 0 | 50
měření 3 - X | 0.28 | 5 | -0.03 | 20 | 0.1 | 50
delka 2, nadoba 35
měření 1 - R | 2.19 | 5 | 3.64 | 20 | 2.94 | 50
měření 2 - R | 2.39 | 5 | 3.75 | 20 | 2.93 | 50
měření 3 - R | 2.25 | 5 | 3.59 | 20 | 2.88 | 50
měření 1 - X | 0.04 | 5 | 0.01 | 20 | 0.04 | 50
měření 2 - X | -0.05 | 5 | -0.16 | 20 | 0.03 | 50
měření 3 - X | 0 | 5 | 0.08 | 20 | 0.12 | 50
delka 1, nadoba 54
měření 1 - R | 2.27 | 5 | 3.24 | 20 | 2.58 | 50
měření 2 - R | 2.46 | 5 | 3.15 | 20 | 2.59 | 50
měření 3 - R | 2.77 | 5 | 3.17 | 20 | 2.64 | 50
měření 1 - X | 0.26 | 5 | 0.04 | 20 | 0.13 | 50
měření 2 - X | 0.16 | 5 | 0.02 | 20 | 0.14 | 50
měření 3 - X | 0.2 | 5 | 0.06 | 20 | 0.13 | 50
delka 1, nadoba 35
měření 1 - R | 2.11 | 5 | 3.32 | 20 | 2.55 | 50
měření 2 - R | 2.19 | 5 | 3.32 | 20 | 2.55 | 50
měření 3 - R | 2.23 | 5 | 3.36 | 20 | 2.6 | 50
měření 1 - X | -0.02 | 5 | -0.05 | 20 | 0.01 | 50
měření 2 - X | -0.06 | 5 | -0.04 | 20 | 0.1 | 50
měření 3 - X | -0.14 | 5 | 0.02 | 20 | 0.08 | 50
odpor 20, nadoba 54
měření 1 - R | 3.24 | 20 | 3.11 | 40 | 3.16 | 60
měření 2 - R | 3.15 | 20 | 3.27 | 40 | 2.64 | 60
měření 3 - R | 3.17 | 20 | 3.11 | 40 | 2.34 | 60
měření 1 - X | 0.04 | 20 | -0.01 | 40 | -0.02 | 60
měření 2 - X | 0.02 | 20 | -0.11 | 40 | 0.41 | 60
měření 3 - X | 0.06 | 20 | -0.03 | 40 | 0.35 | 60
odpor 5, nadoba 35
měření 1 - R | 2.11 | 20 | 2.19 | 40 | 2.96 | 60
měření 2 - R | 2.19 | 20 | 2.39 | 40 | 2.84 | 60
měření 3 - R | 2.23 | 20 | 2.25 | 40 | 2.79 | 60
měření 1 - X | -0.02 | 20 | 0.04 | 40 | 0.16 | 60
měření 2 - X | -0.06 | 20 | -0.05 | 40 | -0.02 | 60
měření 3 - X | -0.14 | 20 | 0 | 40 | 0.07 | 60
odpor 20, nadoba 35
měření 1 - R | 3.32 | 20 | 3.81 | 40 | 3.76 | 60
měření 2 - R | 3.32 | 20 | 3.96 | 40 | 3.71 | 60
měření 3 - R | 3.36 | 20 | 3.65 | 40 | 3.71 | 60
měření 1 - X | -0.05 | 20 | -0.18 | 40 | -0.24 | 60
měření 2 - X | -0.04 | 20 | -0.17 | 40 | 0.09 | 60
měření 3 - X | 0.02 | 20 | 0.08 | 40 | -0.12 | 60
odpor 50, nadoba 54
měření 1 - R | 2.58 | 20 | 2.47 | 40 | 2.47 | 60
měření 2 - R | 2.59 | 20 | 2.42 | 40 | 2.44 | 60
měření 3 - R | 2.64 | 20 | 2.44 | 40 | 2.45 | 60
měření 1 - X | 0.13 | 20 | 0.1 | 40 | 0.06 | 60
měření 2 - X | 0.14 | 20 | 0 | 40 | 0.03 | 60
měření 3 - X | 0.13 | 20 | 0.1 | 40 | 0.06 | 60
odpor 50, nadoba 35
měření 1 - R | 2.55 | 20 | 2.94 | 40 |  | 60
měření 2 - R | 2.55 | 20 | 2.93 | 40 |  | 60
měření 3 - R | 2.6 | 20 | 2.88 | 40 |  | 60
měření 1 - X | 0.01 | 20 | 0.04 | 40 |  | 60
měření 2 - X | 0.1 | 20 | 0.03 | 40 |  | 60
měření 3 - X | 0.08 | 20 | 0.12 | 40 |  | 60